- 包组1：     肺功能仪参数及配置

- 1.ITS、NIOSH、ERS推荐测量结果分析方法

- 2.产品检测原理：采用压差检测技术原理。

▲3.测量参数

具有≥30个肺通气功能检测参数。

FVC（用力肺活量）： FVC、FEV0.5、FEV1（或FEV1.0）、FEV3（或FEV3.0）、FEV1/FVC（或FEV1.0%G）、FEV1/VC（或FEV1.0%T，或FEV1/VC Max）、FEV3/FVC（或FEV3.0%G）、FEV3/VC（或FEV3.0%T，或FEV3/VC Max）、VEXP（或Vext）、FET（或EX Time）、 MMEF (或MMF，或FEF25-75)、PEF、 FEF25（或MEF75）、FEF50（或MEF50）、FEF75（或MEF25）等呼气指标，FIVC、FIV0.5、FIV1（或FIV1.0）、FIV1/FVC（或FIV1.0/FVC）、FIV1/FIVC（或FIV1.0/FIVC）、PIF、MIF50等吸气指标；

VC（肺活量）：VC（或VC Max）、VT（或TV）、IRV、ERV、IC等；

MVV（最大自主通气量）： MVV、RR、VT (或TV)等

- 4.可选USB接口，实现测量数据上传功能，并通过强大的PC机分析处理软件对VC、FVC、MVV、MV.

- 5.提供容量--时间曲线，容量--流速曲线（F-V）

- 6.提供不少于8种预测公式

- 7.ATPS可自动转换至BTPS

- 8.交直流两用，内置充电电池，体积小，重量轻（≤2kg）

- 9.支持支气管舒张试验，并具有药前药后试验对比功能

- 10.各项检测可反复进行测量，并可比较不少于2次测试结果

▲11.内置热敏打印机，打印宽度≥110mm

- 12.可打印300例以上完整波形测量报告，VC、FVC、MVV测量结果及曲线，及相应的药后测量结果打印.

- 13.适用心肺、颅脑、腹、胸等手术前常规检查，体检、职业病普查，各种呼吸病人治疗效果评定等，外出巡回肺功能检查

- 14、技术指标：

14.1容量：0L～9L

- 14.2精度：±50mL或±3%

14.3流速：0～14升/秒

- 14.4精度：5%或0.2升/秒

14.5呼吸：4次/分～60次/分

- 14.6精度：±1次/分或±5%

▲15.产品资质要求：产品通过国医械华光ISO9001/ISO13485质量体系认证

包组2： 加温毯规格参数要求

- 1.主机电源：220V交流电，50 Hz 。过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃

2.投标产品通过CE认证（提供CE证书复印件）

- 3.加热方式：24V直流安全电压电加热

- 4.温度控制：33℃～39℃，步进≤0.1℃

- 5.▲工作模式：具有自动和手动两种加温模式；

5.1自动加温模式：在33～39℃范围内，设置最小步长为0.1℃；

5.2手动加温模式：在输出功率为0% 到100%范围内，设置最小步长为10%。

- 6安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；

- 7设定温度≤39℃、智能运行软件程序、恒温器电路板中具有专业的热保护硬件装置、加热垫线路中装有过热保护机械器件

- 8垫子可重复使用，无需一次性耗材；具有防水排气功能；加温速度：从20℃~37℃，≤10min；具有防水排气功能；可透过X光，C臂照射成像无影响

- 9.加温垫防水等级IPX7，提供医疗器械质检所检测报告

- 10.恒温器具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。

- 11.病员体温探头采用医用体温探头，体温探头检测温度范围为：25-45℃，允许误差在：±0.3℃ 以内。

- 12.▲病员体温探头非一次性使用探头，可重复使用。

- 13.加温垫中温度传感器≥6个

- 14.主机标明使用寿命≥8年

- 15.▲投标产品通过SGS认证（提供SGS证书复印件）